- 项目名称：视频脑电图（儿科）

- 医疗器械类别：II类

- 数量：1台

- 四、控制价：不超过40万元

- 五、资金来源：专项资金

- 六、采购需求：

一、主要功能

适用于儿童癫痫、脑炎、睡眠、意识障碍、脑瘫、儿童语言障碍、儿童多动症等相关疾病的诊断或辅助诊断。

★仪器应具备常规脑电图、视频脑电图、振幅整合脑电图、脑电地形图、事件相关电位等功能。

二、硬件要求

★1.为了方便患者移动，放大器必须自带存储功能和可以采用内置电池供电，实时存储于放大器内的记录数据不少于48小时，放大器还可采用无线传输的分离式工作（即放大器放置在患者床边，工作站放置在病房外）。

2.主机自带声音输出功能和接口。

3.放大器可同步记录：脑电、心电、肌电、血氧、呼吸、心率等生理参数。

4.放大器具有断电保护功能，外部电源断电后可继续采集和存储患者脑电数据，工作时间不小于6小时。恢复连接后放大器内部数据可自动上传至主机软件。

5.配备高清摄像头（1080P以上，20帧/秒以上），支持夜间检测。内置麦克风，支持音频视频同步。

6.配备19英寸以上高清医用触摸显示屏，分辨率1920×1080以上。

三、软件要求

1.已安装专业的信号采集与分析智能软件，支持中文及其他语言切换，设置灵活、界面简洁友好。保证我院软件为最新版本，可支持更新。

◆2.保存和导出数据支持EDF或BDF格式，回放软件可直接读取EDF格式文件，并可分析第三方数据。

◆3.软件内置分析模块，可自动分析识别癫痫样放电并统计发作次数，可自动生成脑电图临床报告，且支持打印。内置各种功能报告的标准化临床报告模板，并可自定义修改及保存新模板，报告格式可自由调整。

4.波形可局部放大和自动测量波幅、频率、时程、波间期及各项平均值。

4.支持发作事件、闪光刺激、过度换气、睁闭眼试验等诱发模式。

5.三维脑地形图分析支持时域、频域地形图及功率谱分析。

6.具有阻抗实时监测功能，便于发现儿童患者电极阻抗状态，阻抗过高时自动标记并报警。

7.数值提示窗口可实时显示患儿抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、血氧、脉率、α变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。

8.数据库管理系统可根据病例信息筛选癫痫数据，包括姓名、年龄、ID等信息。

- 四、配置参数

◆1.放大器EEG单极输入导联32导以上；用于睡眠监测输入的双极8对以上；2个REF通道，2 个GND通道，血氧接口，闪光灯接口。

★2.采样率：10000Hz及以上。（提供检测报告证明）

◆3.共模抑制比：120dB及以上。（提供检测报告证明）

4.灵敏度：1μV/mm—200μV/mm范围可调。

5.输入阻抗：120MΩ及以上。

◆6.噪声电平：小于1μVp-p。（提供检测报告证明）

7.高频滤波：10-2000Hz，可在此范围内切换。

8.低频滤波：0.1-320Hz，可在此范围内切换。

9.陷波滤波器：50Hz。

五、配置清单需具备以下：

主机                        1台

前置放大器（32导联）        1个

床旁便携式仪器车            1个

闪光刺激灯                  1个

盘状电极                    40根

视频摄像头                  1个

- 供货期限：合同签订后30个工作日内

- 设备质保：不低于5年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费等费用)均由供应商承担。

★八、中标方需承担此设备与我院信息系统接口无缝衔接，接口包含软硬件服务（投标文件提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。

九、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。